ICS   11.040 CCS  C 30

34

安    徽    省    地    方    标    准

DB 34/T XXXX—XXXX

# 医疗器械生产质量管理评价

# Medical device production quality management evaluation

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布                                    XXXX - XX - XX 实施

安徽省市场监督管理局    发 布

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省药品监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 医疗器械生产质量管理评价

## 1  范围

本文件确立了医疗器械生产质量管理评价指标体系和取值规则。

本文件适用于医疗器械企业生产质量管理活动的评价。

## 2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4  评价指标体系框架

医疗器械生产质量管理评价指标体系框架见图1，其由二个层级的评价指标组成，其中一级评价指标12个，二级评价指标58个（见表1）。

# 图1  医疗器械生产质量管理评价指标体系框架图

## 5  评价指标体系和取值规则

表1规定了医疗器械生产质量管理活动的评价指标体系和取值规则。总分设置300分，评价结果为各指标得分之和。

# 表1  医疗器械生产质量管理评价取值规则

| 一级评价指标 | 二级评价指标 | 指标值 | 取值规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高管理层 | ①制定企业的质量方针、质量目标及质量管理体系文件并发布。在企业内部树立风险管理理念 | 5 | 企业质量方针和质量目标、质量管理体系文件发布文件，每缺少一项扣5分 |
|  | ②管理者代表、生产管理部门负责人、质量管理部门负责人、产品放行审核人及专职检验员符合条件 | 5 | 管理者代表、生产管理部门负责人、质量管理部门负责人企业劳动合同及社保缴纳证明，每少一人扣1分 任职档案，每有一人不符合条件扣1分 |
|  | ③建立管理评审程序，开展管理评审，保持记录 | 5 | 管理评审记录，不符合规定，每有一项扣0.5分 |
|  | ④任命管理者代表及各部门负责人，生产管理部门和质量管理部门负责人不互相兼任 | 4 | 管理者代表及各部门负责人任命文件，每缺少一人扣1分 生产管理部门和质量管理部门负责人为同一人扣2分 |
|  | ⑤建立岗位说明书，规定企业关键人员及各岗位人员的职责、任职要求，包括专职检验员 | 4 | 企业法定代表人、主要负责人、管理者代表、生产部门负责人、质量管理部门负责人、产品放行审核人及专职检验员的岗位说明书，每缺少一人扣1分 |
|  | ⑥对从事影响产品质量工作的人员进行健康管理，建立健康档案 | 2 | 员工健康档案，每缺少一个扣 0.5 分 |
|  | ⑦对从事影响产品质量工作的人员进行培训，使其具有相关理论知识和实际操作能力，培训内容包括：有关的法律法规、标准、质量管理体系文件、操作性文件等 | 5 | 培训计划、培训记录， 每缺少一项内容扣0.5分 |
| 质量 管理体系 | 质量管理体系覆盖产品设计开发、生产、销售和售后服务全过程，与产品风险、企业风险管理需求相适宜， 体现产品特点。质量管理体系文件， 包括：质量方针和目标、质量手册、程序文件、技术文件和记录（格式） | 10 | 质量管理体系文件，未覆盖全过程，每缺少一项要素扣5分 |
|  | 程序文件，至少包括：文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、管理评审程序、纠正/预防措施程序、设计控制程序、采购控制程序、生产过程控制程序、偏差控制程序、返工控制程序、产品标识控制程序、产品防护控制程序、产品追溯程序、质量控制程序、产品放行程序、数据分析程序、产品质量投诉和顾客反馈处理程序、产品信息告知程序、不合格品控制程序 | 10 | 程序文件，每缺少一个扣1分 |
|  | 文件控制程序，对文件的起草、审核、批准、修订、废止、保存期限、标识以及文件的发放、回收、复制、销毁等做出规定。保持记录 | 5 | 文件控制程序，每缺少一项内容扣0.5分实施记录，不符合规定，每有一项扣0.5分 |
|  | 记录控制程序，对记录（包括信息化系统中记录）的填写、可追溯、归档、保管、检索、保存期限和销毁做出规定。记录保存期限不低于产品的寿命期限且自放行之日起不少于二年 | 5 | 记录控制程序，每缺少一项内容扣0.5分实施记录，不符合规定，每有一项扣0.5分 |

# 表 1  医疗器械生产质量管理评价取值规则（续）

| 一级评价指标 | 二级评价指标 | 指标值 | 取值规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础设施 | 建立厂房及设施管理制度，对生产、检验、贮存的场所及设施的设计、安装、确认、再确认、记录做出规定 生产、检验、贮存的场所及设施与企业管理特点、生产规模、产品特性、工艺流程以及相应洁净级别要求相一致，生产、检验和贮存区不作为人行通道， 并采取措施，防止昆虫或者其他动物进入。保持相关文档， 如总平面布局图、生产区域分布图、使用说明等 | 5 | 厂房及设施管理制度，每缺少一项内容扣0.5分 现场，每有一处不合理扣0.5分 |
|  | 生产区（洁净区）、检验区及辅助区符合产品工艺要求及检验要求，保持确认记录 | 5 | 确认记录，不符合规定，每一项扣0.5分现场，每有一项不符合扣0.5分 |
|  | 仓库（或仓储区）满足原材料、零部件、包装材料、中间品、成品以及有毒有害、易燃易爆等的贮存要求，设置待检、合格、不合格、退货或召回等区域。保持确认记录 | 5 | 确认记录，不符合规定，每一项扣0.5分现场，每有一项不符合扣0.5分 |
|  | 建立厂房及设施维护保养制度，对使用、监测、维护保养、记录做出规定。保持记录， 如信息化系统、空调净化系统、工艺用水系统、工艺用气系统以及防静电设施等 | 5 | 厂房及设施维护保养制度，每缺少一项内容扣0.5分 监测、维护保养记录， 不符合规定，每一项扣0.5分 再确认记录，不符合规定，每一项扣0.5分现场，每有一项不符合扣0.5分 |
| 设备 | 建立设备管理制度，包括设备的采购、安装、确认、再确认、使用、维护、报废、记录等 | 6 | 设备管理文件，每缺少一项内容扣0.5分文件清单： ——采购、安装、确认、再确认、维护、报废技术要求，每缺少一台扣0.5 分； ——操作规程，每缺少一台扣 0.5 分 |
|  | 生产设备、工艺装备、检验设备与生产产品和规模相适应 | 6 | 台账： a) 生产设备，每缺少一台扣0.5分； b) 工艺装备，每缺少一台扣0.5分； c) 检验设备，每缺少一台扣0.5分 |
|  | 建立设备档案，保持重要设备的采购、安装、确认、再确认、使用、维护、报废记录 | 5 | 采购、安装、确认、再确认、使用、维护、报废记录，每有一项不符合规定扣0.5分 |
|  | 重要设备有“在用”、“维修”、“停用”等明显的状态标识 | 3 | 现场，每缺少一处标识扣0.5分 |

# 表 1  医疗器械生产质量管理评价取值规则（续）

| 一级评价指标 | 二级评价指标 | 指标值 | 取值规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 量值溯源 | 建立设备量值溯源管理制度，对测量设备的定期检定/校准、标识、防护、出现不符合规定时采取的措施以及计算机软件的再确认等做出规定 | 5 | 设备量值溯源管理文件，每缺少一项内容扣0.5分 |
|  | 量值溯源计划，内容包括：检定/校准周期、上次检定/校准时间、下次检定/校准时间、检定/校准量程范围以及计算机软件再确认的安排等。保持记录 | 5 | 缺少量值溯源计划扣2分；计划中每缺少一台设备扣0.5分 记录： a) 每一项不符合计划安排扣0.5分； b) 每缺少一台设备的确认扣0.5分； c) 检定/校准出现不合格，对以往检结果的评价、验证， 每有一项不符合扣0.5分 |
|  | 测量设备具有检定/校准有效期的标识，在用检验设备均在检定/校准有效期内 | 5 | 现场： ——没有标识，每一台扣 0.5 分； ——在用检验设备不在检定/校准有效期 内，每一台扣 0.5 分 |
| 设计开发 | 建立设计控制程序，对设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认、转换、变更、委托外方、记录做出规定 | 5 | 设计控制程序，每缺少一项内容扣0.5分 |
|  | 制定设计开发计划，包括：各阶段验证、确认、转换、变更和评审等活动以及输出要求 | 5 | 设计开发计划，每缺少一项内容扣0.5分 |
|  | 设计开发输入，包括：相关的法律法规及标准的要求，与产品预期用途规定的安全、功能、性能、可用性要求等。保持评审记录，包括：评审时机、评审内容、评审人员、批准人员、必要措施等 | 5 | 清单及文本： ——适用的法律法规及标准，每缺少一份扣 0.5 分； ——预期用途规定的安全、功能、性能要求、可用性等，每缺少一项扣 0.5分 评审记录： ——每缺少一个产品的扣 1 分； ——评审时机、内容及参加、批准人员 不符合规定，每一项扣 0.5 分 |

# 表 1  医疗器械生产质量管理评价取值规则（续）

| 一级评价指标 | 二级评价指标 | 指标值 | 取值规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计开发 | 设计开发输出，包括：产品技术要求、产品说明书、产品标签，采购、生产、检验和安装要求等。输出文件经制造转换验证，验证内容包括：重要零部件及材料的可获得性、所需的生产设备、操作人员培训等。保持验证记录， 包括：验证时机、验证内容、参加人员、批准人员、必要措施等 | 5 | 包括但不限于： a) 产品技术要求、产品说明书、产品标签，每缺少一个扣1分； b) 原材料、零部件、包装等采购技术要求清单，每缺少一个扣1分； c) 产品工艺要求、作业指导书清单， 每缺少一个扣1分； d) 中间品技术要求清单，每缺少一个扣1分； e) 产品包装技术要求清单，每缺少一个扣1分； f) 进货、过程（中间品）、成品检验规程清单，每缺少一个扣1分； g) 产品安装、维修规程清单， 每缺少一个扣1分； h) 产品型式检验报告、生物学评价报告（必要时），每缺少一份扣1分 验证记录： ——每缺少一个产品的扣 1 分； ——验证时机、内容及参加、批准人员 不符合规定，每一项扣 0.5 分 |
|  | 设计开发确认，选择产品进行功能试验，必要时，开展临床评价或临床试验。保持确认记录， 包括：确认时机、确认内容、参加人员、批准人员、必要措施等 | 5 | 确认记录： a) 每缺少一个产品的扣1分； b) 确认时机、内容及参加、批准人员不符合规定，每一项扣0.5分； c) 没有临床评价或临床试验报告（必要时）扣1分 |
|  | 设计开发变更，进行必要的评审、验证、确认， 特别是原材料、零部件或者产品功能的更改可能影响产品安全性、有效性的风险及必要措施。保持记录， 包括：内容、时机、参加人员、批准人员、必要措施等 | 5 | 更改记录： ——每缺少一个产品扣 1 分； ——更改内容、时机、参加人员、批准 人员、必要措施不符合规定，每一项扣 0.5 分 |
|  | 签订委托研发协议，包括：委托设计开发活动范围、责任、过程和结果的管理以及设计开发文档转移要求。保持记录 | 5 | 委托研发协议，每缺少一项内容扣0.5分 过程管理记录，不符合委托研发协议，每一项扣0.5分 输出文件，不符合委托研发协议，每一项扣0.5分 |

# 表 1  医疗器械生产质量管理评价取值规则（续）

| 一级评价指标 | 二级评价指标 | 指标值 | 取值规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购 | 建立采购控制程序，对原材料、零部件、包装材料供应商，外协方，受委托生产方、检验方， 服务商及经营企业等合作方的管理，采购要求的确认及批准，验收规则及批准、记录等做出规定 | 5 | 采购控制程序，每缺少一项内容扣0.5分 |
|  | 确定对合作方的选择、评价、再评价的方法，包括：选择、评价、再评价的时机、内容、方法、参加人员、批准人员、记录等。保持评价记录。建立合格合作方名录 | 5 | 合作方选择、评价、再评价的方法， 每缺少一项内容扣0.5分 合格合作方名录，缺少一个扣0.5分 重要合作方评价、再评价记录： ——每缺少一个扣 1 分； ——不符合规定，每一项扣 0.5 分 |
|  | 与提供主要原材料、关键零部件的关键供应商签订质量协议，明确双方的质量责任，产品技术要求、验收标准等内容。建立关键供应商质量档案 | 5 | 关键供应商质量档案： ——每缺少一个扣 1 分； ——质量协议每缺少一项内容扣 0.5 分 |
|  | 原材料、零部件、包装、外包采购信息完整、准确。保持记录 | 5 | 采购记录: ——每缺少一个扣 0.5 分； ——不符合规定，每一项不符合扣 0.5分 |
|  | 建立原材料、零部件、包装可追溯性管理制度，对留样、标识、使用范围、使用记录、变更记录等做出规定。保持记录 | 5 | 原材料、零部件、包装可追溯性管理制度，每缺少一项内容扣0.5分 可追溯性记录，每缺少一项内容扣0.5分 |
| 生产管理 | 建立生产过程控制程序，对生产工艺文件的制定、设备设施的监控、关键原材料的物料平衡、生产记录等做出规定 | 5 | 生产过程控制程序，每缺少一项内容扣0.5分 |

# 表 1  医疗器械生产质量管理评价取值规则（续）

| 一级评价指标 | 二级评价指标 | 指标值 | 取值规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产管理 | 制定生产工艺规程/作业指导书，内容完整、清晰， 必要时，明确关键工序和特殊过程。现场使用有效文件 | 10 | 生产工艺规程/作业指导书： a) 关键工序的工艺参数、环境要求， 每缺少一项扣0.5分； b) 特殊过程的确认方法、操作人、结果评价、再确认，每缺少一项扣1分； c) 计算机软件验证或确认的方法、操作人、批准人，每缺少一项扣1分； d) 原材料、零部件、半成品、包装的清洁方法、操作人、批准人， 每缺少一项扣1分； e) 过程（中间品）检验参数/项目、方法、操作人、批准人， 每缺少一项扣1分； f) 清场确认方法、操作人、批准人，每缺少一项扣1分； g) 返工流程、重新检验项目、操作人、批准人，每缺少一项扣1分； h) 设备的使用方法 i) 物料平衡计算方法、操作人、批准人，每缺少一项扣1分 现场，文件管理不符合规定，每一份扣0.5分 |
|  | 保持产品生产记录。必要时， 每批（台）产品生产记录包括：产品名称、规格型号、数量、生产批号或产品编号、生产日期；主要设备、工艺参数、操作人员；原材料批号等 | 10 | 每缺少一批（台）生产记录扣5分 每批（台）产品生产记录，每缺少一项内容扣1分（必要时）： a) 产品名称、规格型号、数量、生产批号或产品编号、生产日期； b) 主要设备、操作人员； c) 主要原材料批号、关键零部件编号； d) 特殊过程确认；计算机软件验证或确认；清洁效果验证；清场确认； e) 产品工艺参数、环境条件； f) 过程（中间品）检验结果； 现场，生产控制不符合规定，每一处扣1分 |
|  | 建立产品标识和可追溯性控制程序，对产品标识的范围、内容、方法等做出规定 | 8 | 产品标识和可追溯性控制程序，每缺少一项内容扣0.5分 现场，产品标识（包括UDI）不符合规定，每一处扣0.5分 |

# 表 1  医疗器械生产质量管理评价取值规则（续）

| 一级评价指标 | 二级评价指标 | 指标值 | 取值规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产管理 | 建立产品防护控制程序，对产品、原材料、零部件、包装在贮存、生产、运输等过程中的防护做出规定，内容包括：标识、搬运、包装的方法、贮存的环境等 | 5 | 产品防护控制程序，每缺少一项内容扣0.5分 现场，产品防护不符合规定，每一处扣0.5分 |
|  | 签订委托生产协议，对双方责任、委托生产要求及产品放行等做出规定。 | 2 | 委托生产质量协议，每缺少一项内容扣0.5分 |
| 质量控制 | 建立质量控制程序，对检验人员、检验设备、检验规程、样品管理、委托检验、产品放行、不合格调查处理、记录等做出规定，必要时包括不合格品的返工控制要求 | 5 | 质量控制程序，每缺少一项内容扣0.5分 |
|  | 制定进货检验规程，内容包括：检验项目、检验方法、抽样方法、样品量、接收准则、批准人、记录表样等。保持记录 | 6 | 进货检验规程，每缺少一项内容扣0.5分 进货检验记录，不符合规定，每一项扣0.5分 产品放行时机、批准人不符合规定， 每一项扣0.5分 不合格调查处理不符合规定扣0.5分 |
|  | 制定过程检验规程，内容包括：检验项目、检验方法、抽样方法、样品量、接收准则、批准人、记录表样等。保持记录 | 6 | 过程检验规程，每缺少一项内容扣0.5分 过程检验记录，不符合规定，每一项扣0.5分 过程放行批准人不符合规定，每一项扣0.5分 不合格调查处理不符合规定扣0.5分 |
|  | 制定成品检验规程，内容至少包括：成品的名称、规格型号、检验项目（出厂检验项目、型式检验项目） 、检验方法、仪器设备、抽样方案、接收准则、批准人、原始记录和检验报告表样。必要时，包括用于检验的计算机软件确认的方法 | 6 | 成品检验规程，每缺少一项内容扣0.5分 成品检验报告及原始记录，不符合规定，每一项扣0.5分 产品放行时机、批准人不符合规定， 每一项扣0.5分 不合格调查处理不符合规定扣0.5分 |
|  | 建立实验室管理制度，必要时，对取样方法、样品接收、流转，检验标准品，试验菌种等物料，试验过程，数据处理，原始记录及报告，留样，档案等做出规定。保持记录 | 5 | 实验室管理制度，每缺少一项扣0.5分（必要时） 记录，不符合规定，每一项扣0.5分（必要时） |
|  | 签订委托检验质量协议，对双方责任、委托检验要求及检验结果的确认等做出规定。 | 2 | 委托检验质量协议，每缺少一项内容扣0.5分 |
| 销售管理 | 建立销售管理及售后服务制度，必要时，包括产品安装、维护规程（作业指导书） | 3 | 销售管理及售后服务制度，每缺少一项内容扣0.5分 |
|  | 保持销售和售后服务记录，销售台账至少包括：产品名称、规格型号、数量、生产批号、有效期， 销售日期，购货 | 5 | 销售台账，每缺少一项内容扣0.5分 售后服务记录，每缺少一项内容扣0.5分 |

# 表 1  医疗器械生产质量管理评价取值规则（续）

| 一级评价指标 | 二级评价指标 | 指标值 | 取值规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售管理 | 单位名称、地址、联系人、联系方式等。售后服务记录包括：服务内容、验收结果、服务人员、接收人员等 |  |  |
|  | 建立产品信息告知程序，对将产品变动、使用等补充信息通知顾客的时机和方式的评审、批准、记录做出规定。保持记录 | 2 | 产品信息告知程序，每缺少一项内容扣0.5分 产品补充信息告知记录，不符合规定，每一项扣0.5分 |
| 评价与改进 | 建立数据分析程序，对与产品质量、不良事件、质量管理体系运行等数据（信息）的收集、分析、评价、利用、跟踪、回复、记录做出规定。保持记录 | 10 | 数据分析程序，每缺少一项内容扣0.5分 数据分析记录，不符合规定，每一项扣0.5分 |
|  | 建立不良事件监测制度，确定监测方法、报告不良事件的程序和时限、再评价的方法、记录的要求， 包括定期安全性评价报告的要求。保持记录 | 5 | 不良事件监测制度，每缺少一项内容扣0.5分 不良事件记录，每缺少一次扣0.5分，每一项与要求不符合扣0.5分 风险评价报告，没有扣0.5分 |
|  | 建立产品质量投诉与顾客反馈处理程序，对顾客投诉与反馈的接收、调查、评价和处理、记录做出规定。保持记录。 必要时，建立顾客满意度调查控制程序，对调查方法、频次、顾客满意度计算、报告做出规定 | 5 | 产品质量投诉与顾客反馈处理程序，每缺少一项内容扣0.5分 顾客投诉与反馈处理记录，不符合规定，每一项扣0.5分 顾客满意度调查报告，没有扣0.5分（必要时） |
|  | 建立医疗器械召回管理制度，对销售后发现不合格所采取召回、销毁、报告等措施的评审、批准做出规定。保持记录 | 5 | 医疗器械召回管理制度，每缺少一项内容扣0.5分 售后不合格处置记录，不符合规定，每一项扣0.5分 |
|  | 建立内部审核程序，对审核的依据、范围、频次、时机、方法、记录及纠正预防措施有效性评价做出规定。保持记录 | 5 | 内部审核程序，每缺少一项内容扣0.5分 内部审核记录，不符合规定，每一项扣0.5分 |
|  | 建立纠正/预防措施程序，对采取的措施与问题风险是否相适应的评审、批准做出规定。保持记录 | 5 | 纠正/预防措施程序，每缺少一项内容扣0.5分 纠正/预防措施记录，不符合规定，每一项扣0.5分 |
| 标杆作用 | 产品被确认为创新特别审批或优先审批 | 3 | 批文。加3分 |
|  | 国家药监局或安徽省药监局培训基地 | 3 | 文件。国家级、省级分别加3分、2分 |
|  | 企业实验室通过CNAS认可 | 2 | 证书。加2分 |
|  | 主持、参与国家、行业、地方、团体标准制修订 | 2 | 标准文本。国家、行业加2分，地方、团体加1分 |

参  考  文  献

[1]  GB/T 19001-2016  质量管理体系  要求

[2]  GB/T 19273-2017  企业标准化工作  评价与改进

[3]  GB/T 42061-2022  医疗器械 质量管理体系  用于法规的要求

[4]  GB/T 42062-2022  医疗器械  风险管理对医疗器械的应用

[5] 《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2025年第107号）

[6] 《医疗器械生产企业供应商审核指南》（国家食品药品监督管理总局通告2015年 第1号）

[7] 《医疗器械生产企业质量控制与成品放行指南》（国家食品药品监督管理总局通告2016年 第173号）